兆观指环蓝牙协议V3

设备：nRF52840

App侧：兆观BLE-SDK

林巍

修订： 2020/11/9

一、基本功能：	3

二、蓝牙广播	3

三、蓝牙服务	3

3.1 主业务服务接口：	3

3.1.1 子接口	3

3.1.2 功能	4

3.2 Log服务接口：	4

3.2.1子接口	4

3.2.2 功能	4

3.3 DFU服务接口：	4

3.3.1子接口	4

3.3.2 功能	5

四、数据通讯协议	5

4.1指令格式	5

4.2 配对连接	7

4.2.1 APP首次连接	7

4.2.2 设置时间与用户信息	10

4.2.3 读取设备信息	10

4.3 控制指令	11

4.3.1 查找设备	11

4.3.2 Shutdown指环	12

4.3.3 开启监测	12

4.3.4 查询监控状态	12

4.3.5 重启指环	13

4.3.6 实时获取	13

4.3.7 查询Crash日志	14

4.4 模式控制	14

4.4.1 指环工作模式切换	14

4.4.2 实时数据上报	15

4.4.3 获取指环模式	15

4.4.4 心跳	16

4.4.5 获取设备启动时间	16

4.4.6开启定时睡眠监护	17

4.4.7 定时器查询	17

4.4.8 启动定时器开始算法检测	18

4.4.9 启动定时器等待启动上报	18

4.4.10 Rawdata原始数据上报	18

4.5 大数据接收	20

4.5.1 大数据同步指令格式	20

4.5.2 模块上报Records type数据	21

六、DFU升级	24

一、基本功能：

1. 兆观Mega Tools蓝牙连接指环；

2. 应用层连接，“配对”；

3. 读取并设置兆观指环配置信息；

2.设置工作模式，开启监测，记录数据;

3.收取大量记录数据，接收RAWDATA；

4. DFU升级指环固件。

二、蓝牙广播

2.1 兆观指环广播内容：

（a）服务UUID字段：“0xFAB1”

（b）设备名字：三代‘MR’。

二代 “MRingV2”, 一代 “MegaRing”.

（c）电池电量：百分数，1字节

（d）出厂MAC和SN：各6字节

2.2 广播间隔1s

2.3 Scan Response 对外提供基础数据服务

厂商自定义数据: TYPE = 0xFF，厂商自定义的数据中，前2个字节表示厂商 ID，剩下的是厂商自己按照需求添加，里面的数据内容自己定义

https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/generic-access-profile/

共31 bytes.

Length	AD Type	Company ID

0x1F		0xFF		2 Bytes

有效Payload = 31 – 4 = 27 Bytes.

0		1			2		  	3		 4		     5			 6	~11

+---------------------------------------------------------

| length | type | Protocol | ID | Version | Session | ACC

|---------------------------------------------------------											  12 ~ 17			18			19			20			  21		22

------------+-----------------------------------------

|		SN			|   Mode |	Power	| Battery	| PR | SpO2 |

|

----------------------------------------------------------											  23		  24			25		      26

| Stage | Gesture | TS  		| Reserved |

+--------------------------------------------------------------

ACC: AccX(H\L), AccY(H\L), AccZ(H\L)

三、蓝牙服务

3.1 主业务服务接口：

Service UUID : 0xFAB1

0000FAB1-0000-1000-8000-00805f9b34fb

3.1.1 子接口

(1) Write characteristic：APP侧写，有应答

UUID: 0xFAB2

BLE Properties: write

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(2) Write with no response characteristic：APP侧写，无应答

UUID: 0xFAB3

BLE Properties: write with no response

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(3) Indicate characteristic：指环侧上报，有应答

UUID: 0xFAB4

BLE Properties: indicate

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(4) Notify characteristic：指环侧上报，无应答

UUID: 0xFAB5

BLE Properties: notify

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(5) Read characteristic：APP侧读

UUID: 0xFAB6

BLE Properties: read

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

3.1.2 功能

用于命令的开启，指环缓存数据的收取以及指环信息的主动上报等。

3.2 Log服务接口：

Service UUID : 0xFAF1

3.2.1子接口

(1) Write characteristic：APP侧写，有应答

UUID: 0xFAF2

BLE Properties: write

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(2) Notify characteristic：指环侧通知，无应答

UUID: 0xFAF3

BLE Properties: notify

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

3.2.2 功能

传感器原始数据以及算法中间大量数据的上报等。

3.3 DFU服务接口：

Service UUID : 00001530-1212-efde-1523-785feabcd123

3.3.1子接口

(1) Pack UUID

UUID: 00001532-1212-efde-1523-785feabcd123

BLE Properties: write no response

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(2) Ctrl UUID

UUID: 00001531-1212-efde-1523-785feabcd123

BLE Properties: write & notify

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

(3) Version UUID

UUID: 00001534-1212-efde-1523-785feabcd123

BLE Properties: read

Date Type: Byte[]

Date Length: 1~20

3.3.2 功能

指环固件升级。

四、数据通讯协议

4.1指令格式

命令控制通道：

下行：write 0xFAB2

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 保留 | Device type | Content |
| Set/Get | 0 | App设备类型 | 参数 |

APP设备类型：

Android：00000000b=0x00H

iPhone：00100000b=0x20H

SA：01000000b=0x40H

设备侧回复：

上行：indicate 0xFAB4

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 保留 | Status | content |
|  | 0 | 操作结果 | 回复内容 |

命令集：

| Cmd | 说明 |
| --- | --- |
| 0xB0 | APP_PAIR_CMD |
| 0xB1 | APP_FIND_ME |
| 0xB2 | APP_SET_DEVICE_SHUTDOWN |
| 0xD0 | APP_SET_MONITOR_CMD |
| 0xD2 | APP_GET_BATT_CMD |
| 0xD3 | APP_KEEPALIVE_CMD |
| 0xD4 | APP_SET_BP_CMD |
| 0xD5 | APP_SET_SPORT_CMD |
| 0xD6 | APP_SET_DAILY_CMD |
| 0xD7 | APP_SET_SPO2_CHECK_CMD |
| 0xD8 | APP_NOTIFY_DFU_CMD |
| 0xD9 | APP_SET_AUTO_MONITOR_CMD |
| 0xE0 | APP_SET_TIME_CMD |
| 0xE2 | APP_SET_DEVICE_RESET_CMD |
| 0xE3 | APP_SET_USER_INFO_CMD |
| 0xE4 | APP_SET_WARNNING_DATA_CMD |
| 0xE5 | APP_SET_SCREEN_OFF_CMD |
| 0xE9 | APP_GET_STEPSDATA_CMD |
| 0xEA | APP_GET_USER_INFO_CMD |
| 0xEB | APP_GET_RING_DATA_CMD |
| 0xEC | APP_GET_WARNNING_DATA_CMD |
| 0xED | APP_GET_RT_DATA_CMD |
| 0xEE | APP_GET_SCREEN_OFF_CMD |
| 0xEF | APP_REPORT_RING_DATA_CMD |
| 0xF0 | APP_GET_RING_LOG |
| 0xF1 | APP_REPORT_DAILY_DATA_CMD |
| 0xF2 | APP_QUERY_RING_MONITOR |
| 0xF3 | APP_GET_RING_CRASH_DATA |
| 0xF4 | APP_GET_FULL_MEM_DATA |
| 0xF5 | APP_GET_MAP_OPERATION |
| 0xF6 | APP_GET_AFE_MODE |
| 0xF7 | APP_GET_SYSTEM_SEC |
| 0xF8 | APP_GET_AUTO_MONITOR_SEC |
| 0xFE | APP_TEST |

错误码：

对应于Status操作结果，表示当前指令是否成功

0x00-0x1f:在此范围内表示成功

0x20-0xff:在此范围表示操作错误

| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | CMD_SUCCESS |
| 0x02 | NO_RECORDS_DATA |
| 0x20 | SLEEPID_ERR |
| 0x21 | CMD_PARAM_CANNOT_RESOLVE |
| 0x23 | RECORDS_CTRL_ERR |
| 0x24 | AFE44XX_IS_MONITORING |
| 0x25 | AFE44XX_IS_SPORTING |
| 0x9F | UNKNOWN_CMD |
| 0xA1 | BATTERY_IS_LOW |
| 0xA3 | FLASH_ERR |
| 0xA4 | OPERA_DISALLOW |
| 0xA5 | AFEXXXX_FAULT |
| 0xA6 | GSENSOR_FAULT |
| 0xA7 |  |
| 0xC1 | RECORDS_NO_STOP |
| 0xFF | DEVICE_UNKNOWN_ERR |

4.2连接配对

4.2.1 APP连接(应用层)

Write ReqConnectMsg

CMD = 0xB0

Header (3 bytes): CMD + 0 + Type

Content: UserID(12 bytes) + Digest

Digest = First5bytes (AES( Token))

当前用户ID有所属的Token时，用token(设备侧返回的6 bytes.

当前用户无所属的Token时，用被连设备的Mac.

1，操作连接(BLE已连接成功)  .

app ----> 设备

下行：Write

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB0 | 0 | Device Type | Content |

Content:  12 bytes User ID + 5 bytes Digest

2. 响应

设备----> app

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB0 | 0 | CMD_SUCCESS | Pair status | 0 |

回复：Indicate

Pair status：

0x02时提醒用户晃动指环，进入3；

0x03时，代表设备低电，结束配对，断开BLE连接。

3. 伪绑定. 响应

设备---->  app

Content(B3~B19)

Status:

0x0, 用户摇动指环，绑定完成；返回token (6 bytes).

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB0 | 0 | CMD_SUCCESS | Status=0x00 |  |  |

0x1. 连接请求的token与指环本地保存的token一致，已配对的设备，退出操作连接.;

| B0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | B4~B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB0 | 0 | CMD_SUCCESS | Status=0x01 | Token |

0x03时，代表设备低电，结束配对，断开连接。

0x04时提醒用户指环已有别的设备绑定过，是否要继续绑定；

如果未及时晃动指环完成绑定，超时断开。

3，指环强连（调试专用）

发送

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte14 | Byte15~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB0 | 0 | CMD_SUCCESS | Random value | Digest.MD5[11:16] |

Random value：随机产生12字节数据

Digest MD5( Random value)的最后五字节

设备接收到校验，如果满足则可以强连成功，越过配对。

4.2.2 设置时间与用户信息

1，设置时间

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte6 | Byte7~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0 | Device type | seconds | 0 |

Seconds：4byte表示的从1970.1.1日起的时间，单位：秒

指环回复：

Indicate方式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | SN | Status | 0 |

Status: 0 成功

大于等于0x20有问题{

0x21------命令参数不识别

0x9F------控制命令不识别

0xA0------RTC模块有问题

0xFF------设备不明错误

}

2，设置用户信息

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xE3 | 0 | Device type | User info |

回复：

Indicate方式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xE3 | SN | Status | 0 |

Status:0 成功

大于等于0x20有问题 {

0x21------命令参数不识别

0x9F------控制命令不识别

0xFF------设备不明错误

}

至此，设备配对连接成功。

4.2.3 读取设备信息

UUID: 0xFAB6

Read data format:

| B0 | B1 |  | B2 | B3 |  | B4 | B5-B10 |  | B11 | B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW_V | SW_V |  | REVH | REVL |  | BT_V | SN |  | Sensor Status | Records |
| B13 |  | B14-B15 |  |  | B16 |  |  | B17-B19 |  |  |  |
| Power |  |  |  |  |  |  |  | 保留 |  |  |  |

HW_V=0xAB =>format : ord(4bits A).ord(4bits B)    4.0

SW_V=0xAB =>format : ord(4bits A).ord(4bits B)

Bootloader BT_V=0xAB =>format : ord(4bits A).ord(4bits B)

SVN revision number= REVH<<8 | REVL

SN=6 Bytes =>format:

S[0] [1]VYM

((S[2]<<16) |(SN[3]<<8)|(SN[4]<<0))

S[5]Size_Type

SN[5]设备类型&Size：

健康指环P11B:

XL: 00 100 001B

L: 00 011 001B

M: 00 010 001B

S: 00 001 001B

金属指环P11C:

XL: 00 100 010B

L: 00 011 010B

M: 00 010 010B

S: 00 001 010B

振动器P11T:

00 000 111b

Sensor Status

AFE & G-SENSOR & TMP117=0000tzyxb =>format:

B10[0] <x:1, I2C ok, x:0,I2C error>

B10[1] <y:1, GS ok, y:0,GS error>

B10[2] <z:1, AFE ok, z:0,AFE error>

B10[3] <t:1, TMP117ok, t:0, TMP117error>

Records: =>format: <0x00,off> , <0x01, on>, <0x02, pause>

Battery：电池百分比

4.3 控制指令

4.3.1 查找设备

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB1 | 0 | Device Type | 0 |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB1 | 0 | Status | 0 |

Status：

Success: 0x00

Failed:  !=0x00

4.3.2 Shutdown指环

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB2 | 0 | Device Type | 0 |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xB2 | 0 | Status | 0 |

Status：

Success: 0x00

4.3.3 开启监测

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xD0 | 0 | Device Type | CTR | Content |

CTR:

SPORTS_OFF=0

SPORTS_ON=1

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xD0 | 0 | Status | 0 |

Status：

Success: 0x00

Failed: !=0x00

4.3.4 查询监控状态

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF2 | 0 | Device Type | Content |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF2 | 0 | Status | CTR | 0 |

CTR:

SPORTS_OFF=0

SPORTS_ON=1

Status：

Success: 0x00

Failed: !=0x00

4.3.5 重启指环

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xE2 | 0 | Device Type | Content |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xE2 | 0 | Status | 0 |

Status：

Success: 0x00

Failed: !=0x00

4.3.6 实时获取

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xED | 0 | Device Type | ON/OFF | Content |

ON/OFF：0—ON；1--OFF

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xED | 0 | Status | 0 |

Status：

Success: 0x00

Failed: !=0x00

Write ON & indicate Success后，指环会notify实时测量数据，频率1HZ。

血氧：

| Byte0 | Byte1~Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE6 | 0 | Spo2 | Pr | Tag | 0 |

Spo2：血氧压缩值，最终显示需要转换(SpO2>> 2) + 37。

Pr：脉率值

Tag：0—有效；1—准备阶段；2—无效值；

运动：

| Byte0 | Byte1~Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE6 | 0 | Hr | Tag | 0 |

Hr：脉率值

Tag：0—有效；1—准备阶段；2—无效值；

4.3.7 查询Crash日志

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF3 | 0 | Device Type | Operation | 0 |

Operation：0，读取宕机日志，1，擦除宕机日志

指环indicate：

| B0 | B1 | B2 | B3~6 | B7~10 | B11~14 | B15~18 | B19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF3 | 0 | Status | Type | Time | LR | PC | 0 |

Status：

Success: 0x00

Failed: !=0x00

Type：crash错误类型，0—harddefault；1—NRF error；2—libc printf error；3—watch dog reset。

Time：本地时间，秒。

LR：harddefault的lr寄存器值

PC：harddefault的pc寄存器值。

4.4 模式控制

4.4.1 指环工作模式切换

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte7 | Byte8~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0 | 0 | Force | Timeout | 0 |

Cmd：

0xD0，血氧监护模式，开启血氧算法+记录。

0xD4，BP模式。

0xD5，运动模式，开启运动算法+记录。

0xD6，日常模式。

0xD7，实时血氧模式，开启血氧算法，不记录。

0xDB, 脉诊模式 	APP_SET_PULSE_IMP_CMD	0xDB

0xDC, 温度模式，APP_SET_MODE_TEMP 0xDC, Temperature

Force：‘S’的话则强制开启，否则非强制

Timeout：对运动和血氧监护模式设定超时时间，0默认是12小时。大端.

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 0 | Status | 0 | 0 |

Cmd：与write对应。

Status：

0x00，Success。

0x23，文件操作错误。

0x24，血氧监护模式正在进行。

0x25，运动模式正在进行。

0xA4，低电拒绝。

0xA5，AFE打开失败。

0xA6，G-Sensor打开失败。

0x27，电源BQ模块异常。

4.4.2 实时数据上报

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xED | 0 | Device Type | ON/OFF | Content |

ON/OFF：0—ON；1--OFF

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xED | 0 | Success | 0 |

Success：0x00.

定时上报报文格式（notify）：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xED | Sn | OID | Content |

Sn：序号循环递增

OID负载内容解析??

4.4.3 获取指环模式

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF6 | 0 | Device Type | Content |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte2 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF6 | 0 | Status | Ring mode | Contents |

Status：

Success: 0x00

Get Ring mode：

1—睡眠监护，Byte4~Byte7是记录时长

2—运动，Byte4~Byte7是记录时长

3—日常

4—实时血氧

5—血压

6- AFE_PULSE 脉诊

4.4.4 心跳

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xD3 | Sn | Device Type | 0 |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xD3 | Sn | Status | Version | Contents |

Status：

Success: 0x00

Version对应的数据格式如下：

| 心跳版本号 | 心跳数据内容 |
| --- | --- |
| 0x00 | Byte4：电池电量百分比 Byte5：设备工作状态（低电，充电，正常，停摆，异常 Byte6：工作模式 Byte7：数据记录状态 |
| 0x01 | Byte4-Byte7延续版本0x00， Byte8：定时器工作状态（0-关闭，非0打开，具体可见5.1.6） |
| 0x02 | Byte4-Byte8延续版本0x01， Byte9：充电分钟数，大于180min告警 Byte10：宕机标记（更新4.4.8） |

4.4.5 获取设备启动时间

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF7 | 0 | Device Type | Content |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte6 | Byte6~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF7 | 0 | Status | System seconds | Contents |

Status：

Success: 0x00

System seconds：系统启动时间，秒，(B3 << 24) | (B4 << 16) | (B5 << 8) | B6

4.4.6 开启定时睡眠监护

APP_SET_AUTO_TIMER_MONITOR_CMD    0xD9

App write:

0xd9 00 20 01 01 00000834000132d800000000000000

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 |  | B5~B8 | B9~B12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xD9 | 00 | devType | switch | Repeat |  | Duration | toStart |
|  |  | iOS | 1 on | 1 repeat |  | X s | Cur2 Starttime |

APP write：

| Byte0 | B1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5- Byte8 | Byte9- Byte12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xD9 | 0 | Device Type | ON/OFF | Period | Max time | Start time |

Device Type：APP类型

ON/OFF：1-on，打开定时；0-OFF，关闭定时

Period：1-周期定时；0-单次定时

Max time：最长健康时间，4字节，大端，秒

Start time：距离启动时间，4字节，大端，秒

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8~B11 | B12~B15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xD9 | 0 | Status | Status | Period | Hour | Min | Sec | Max time | Next time |

指环indicate：

Status：

Success: 0x00

Status：定时器监控状态 <0x00-无效，0x01-空闲，0x02-运行，0x04-挂起>，挂起态与空闲态会出现组合。

Period：1-周期定时；0-单次定时

Hour，Min，Sec：定时器启动时间，UTC格式，小时-分钟-秒

Max time：最大定时时间，大端，秒

Next time：下次启动时间，大端，秒

4.4.7 定时监测查询

APP write：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF8 | 0 | Device Type | - |

指环indicate：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 ~ 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xD9 |  | Status | Status | Period | Hour | Min | Sec | Maxtime |

Status：

Success: 0x00

Status：定时器监控状态 <0x00-无效，0x01-空闲，0x02-运行，0x04-挂起>，挂起态与空闲态会出现组合。

Period：1-周期定时；0-单次定时

Hour，Min，Sec：定时器启动时间，UTC格式，小时-分钟-秒

Maxtime：大端模式，秒

4.4.8 启动定时开始算法检测

App Write:

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCE | 0 | Device Type | ONOFF | 0 |

ONOFF：1是打开，0是取消此次定时

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCE | 0 | Status | ONOFF | 0 |

Status：

Success: 0x00

参考5.1.1错误

4.4.9 启动定时等待启动上报

APP write：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6~9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0 | 0 | Hour | Min | Sec | Maxtime |

指环indicate：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xCF | 0 | Status | 0 |

Status：

Success: 0x00

说明：在开启定时，但又处于连接状态时，会每隔10s上报，直至APP启动定时器检测或者断开连接自启动或者定时器超时失效，此上报行为结束

4.4.10 Raw data原始数据上报

OLD( V5\V6)

App write:

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6~9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF0 | 0 | 0 | Hour | Min | Sec | Maxtime |

指环notify：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | … | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5E | 0x0C | R00 | R01 | R02 | I00 | I02 |  | Acc>>8 | acc | testIR | testRED | CntH | CntL |
| 0x5F | 0x0C | G00 | G01 | G02 | R01 | R02 |  | X>>8 | X | Y>>8 | Y | Z>>8 | Z |

Num==1时，发一组通道；

否则，发2组通道数据， 2*3 * 2 = 0x0C.   12Bytes.

SpO2(0x5E):  Red[0][0]\ Red[0][1]\ Red[0][2]

IR[0][0]\IR[0][1]\IR[0][2]

Red[1][0]\ Red[1][1]\ Red[1][2]

IR[1][0]\IR[1][1]\IR[1][2]

Red\IR\Red\IR\Acc\tIR\tRed\Cnt

---------------------------------------

PULSE(0x5E):  IR[0][0]\IR[0][1]\IR[0][2]

G[0][0]\ G[0][1]\ G[0][2]

IR[1][0]\IR[0][1]\IR[0][2]

G[0][0]\ G[0][1]\ G[0][2]

Green\IR\Green\IR\Acc ….

----------------------------------------------

EHR(0x5F):  G[0][0]\ G[0][1]\ G[0][2]

R[0][0]\R[0][1]\R[0][2]

G[1][0]\ G[1][1]\ G[1][2]

R[1][0]\R[1][1]\R[1][2]

Green\Red\Green\Red\AccX\AccY\AccZ

AFE每通道用3B表示。

ACC 3轴，每轴2B表示

enum raw_data_start_word

{

ACC_WORD = 0x5B,

GYRO_WORD = 0x5C,

LSM6DS3_WORD = 0x5D,

SPO2_WORD = 0x5E,

EHR_WORD = 0x5F

};

CntH, CntL =  SN.

ble_send_afe_raw_data (int infradata[], int reddata[], int num);

EHR_Send_HR_Rawdata

4.5 记录数据同步（超过MTU，多包有序发送和接收）

Cmd Request Record;

Data send notify: records include Header( type, startTimeStamp), then raw record data.

Response  E0FE0F+recordId+ CRC,结束记录传送.

根据FDS的recordId再设计

多段记录？

4.5 大数据接收

4.5.1 大数据同步指令格式

同步数据请求指令

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 保留 | Device type | Records type | 0 |
| EB | 0 |  | EF |  |

Records type：要收的记录数据，EF是血氧脉率检测数据。

F1 ，APP_REPORT_DAILY_DATA_CMD	。日常数据。

设备回复：

| B0 | B1 | B2 | Byte3 | B4 | Byte5 | B6 | B7~19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cmd | 保留 | Status | Version | Error | RType | Data type | 0 |
| EB | 0 |  |  |  | EF |  |  |

Version：数据协议版本号

//Record version

#define DAILY_DATA_VERSION		0x01

#define DATA_SPO2_CMD_VER		0x06

#define DATA_EHR_CMD_VER		0x01

Data_error：APP这次要同步的设备的数据的记录标记，0代表正常，其他值是各种异常

enum map_records_err

{

RECORDS_STOP_OK 	= 0x00,

RECORDS_STOP_TIMEOUT,

RECORDS_STOP_RESET,

RECORDS_STOP_MEMOUT,

RECORDS_STOP_LOWPOWER,

RECORDS_STOP_CHGING,

RECORDS_STOP_FLASH_ERR,

RECORDS_STOP_BQ_ERR,

RECORDS_STOP_ACC_ERR,

RECORDS_STOP_AFE_ERR,

};

RecordType：如0xEF, 睡眠监测

如果Status是SUCCESS则模块会发送Records type数据，否则，不会发送。

Data type：如果Status是SUCCESS，则对应的记录数据类型格式

1，睡眠监护记录

2，运动数据记录

3，日常

4.5.2 模块上报Records type数据

同步流程图如图1所示：指环数据同步流程中用indicate进行控制，用notify进行数据上报。Notify传输数据比较省时，不需要对端回复。为了便于丢包解析，以2K为传输单位。APP需要使能notify。

图1 指环上报大数据同步流程图

图2 APP获取大数据交互图

Step1：用indicate方式发送控制信息：

| B0 | B1 | B2 | B3~ B6 | B7~ B8 | B9~ B12 | B13~ B19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EF | SectorNum | Start/stop | Totallen | Sublen | CRC16 | 0 |

Sector num：第几个块，每个块大小小于等于2K，从0 开始

Start=0开始，stop=1结束这一个块的传输，APP开始做校验，返回校验结果

Totallen：总共要传输多少个数据，4byte， 大端存储

Sublen：本次同步的大小，如果剩余的数据小于2K，则sublen小于2K，2bye， 大端存储

CRC16：Sublen数据校验和。2bye，大端存储

Step2：APP收到indicate后，指环开始send data（notify），格式如下：

|  | B0 | B1 | … | B19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector0 | Data0 | Data1 | … | Data19 |
| … |  |  |  |  |
| SectorN | DataN0 | Data N1 | … | … |

最后2byte是此次sublen长度数据的CRC16校验值，notify数据总长度是sublen+2。

Step3：指环发送indicate提示此阶段数据发送结束

| B0 | B1 | B2 | B3~B6 | B7~ B8 | B9~B12 | B13~B19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EF | Sector number | Stop=1 | Totallen | Sublen | CRC | 0 |

Sector number不变，Stop填1，Totallen，sublen，Crc 不变。

Step4：App处理接收的数据，回复（write）结果：

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4~ B19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EF | Sector number | Sync status | SyncCmd MissedPackets | Recv packet array |

Sector number与write结果一致

SyncStatus：1，续传下2K；

0，出错要重传

MissedPackets：

0xFF，说明是CRC16校验出错，全部重传；

非0xff，则是具体丢的包数，解析Recv packet array丢了哪些包

Recv packet array：位域表示的收到的包序号

| BYTE( i) | 0 | 1 | … | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4 | 第（0*8+i） 包，0代表未收到，1代表收到 | … | … |  |  |
| B5 | 第（1*8+i） 包，0代表未收到，1代表收到 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Bn | 第（n*8+i） 包，0代表未收到，1代表收到 |  |  |  |  |

i = 0~7; n = 4~19

Step5： 指环根据Step4结果，如果是CRC16出错，则重复Step3工作进行全部重传；如果是丢包，则重复Step4工作进行丢包重传；如果没有错误，要么继续传下2K，要么传输结束。

六、DFU升级

SDK s140_nrf52_6.1.1_softdevice 支持Secure DFU.

本项目采用Secure DFU模式。

根据Nordic官方流程实现。DFU传输image流程如下：

Typical DFU Control Point procedure

Transfer of an image to the DFU tar

Recovery after link lo

Packet Receipt Notification procedure